КГБУЗ "Алтайский Краевой Кардиологический Диспансер

656055, Алтайский край, Барнаул г, УЛ МАЛАХОВА, 46

КГКУ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК АЛТАЙСКОГО КРАЯ"

г.Барнаул, ул. Интернациональная, 122

ООО «Сибакадеммед»

630056, Россия, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Софийская, 20

РЕШЕНИЕ

по делу № 022/06/33-328/2020

о нарушении законодательства о контрактной системе

«06» мая 2020г.                                                                                                        г. Барнаул

Комиссия управления Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю по контролю в сфере закупок (далее Комиссия) в составе:

Председателя:

Кочеткова А.В. –  заместителя руководителя управления – начальника отдела контроля закупок;

Членов Комиссии:

Кобякова В.А. – главного специалиста-эксперта отдела контроля закупок;

Головина В.А. –  ведущего специалиста-эксперта отдела контроля закупок;

с участием представителей:

от заявителя ООО «СИБАКАДЕММЕД» – Андрусенко Сергея Павловича; Теймурова Виктора Романовича;

от заказчика – КГБУЗ "Алтайский краевой кардиологический диспансер" -  Панюкова Алексея Витальевича, Нефедовой Татьяны Николаевны, Бородина Евгения Васильевича;

от уполномоченного учреждения  - КГКУ "ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК АЛТАЙСКОГО КРАЯ" – Жертовской Татьяны Юрьевны,

рассмотрев в режиме видеоконференции жалобу ООО «СИБАКАДЕММЕД» на документацию по закупке № 0817200000320003970  «Поставка изделий медицинского назначения в 2020 году», согласно Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе),

УСТАНОВИЛА:

В управление Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю  поступила жалоба ООО «СИБАКАДЕММЕД» на документацию по закупке № 0817200000320003970  «Поставка изделий медицинского назначения в 2020 году».

В обоснование жалобы заявитель указывает на представление Заказчиком необъективного описания объекта закупки, соответствующего только одному медицинскому изделию - стент для коронарных артерий Xience Xpedition, компании Abbott Vascular, США. В связи с чем, указанные параметры не позволяют предложить к поставке иной аналогичный товар. Заказчиком в описании объекта закупки установлены параметры без обоснования потребности, что создает условия не позволяющие принять участие в проводимой закупке. Кроме того, неопределенность значений технического задания обуславливает необъективность описания объекта закупки. Из указанных показателей (диапазонов) невозможно определить, нужны ли Заказчику конкретные значения товара.

Представители уполномоченного учреждения и Заказчика представили запрошенные документы, с жалобой не согласились, пояснили, что установленные в описании объекта закупки характеристики товара не ограничивают участие в закупке, любое лицо может выступить поставщиком. Заказчик руководствовался положениями статьи 33 Закона о контрактной системе. Закупка обусловлена потребностью заказчика для оказания сложной медицинской помощи, при этом описание объекта закупки осуществлено с использованием КТРУ.

Представители заявителя поддержали позицию изложенную в жалобе указав, что у участника закупки отсутствует возможность поставки указанных в техническом задании  медицинских изделий, ссылаясь на решения УФАС по Московской области полагают, что в представленном виде описание объекта закупки ограничивает число участников закупки.

Заслушав пояснения представителей участвующих в деле, а также изучив представленные документы Заказчиком, в рамках внеплановой проверки, Комиссия УФАС по Алтайскому краю по контролю в сфере закупок пришла к следующим выводам.

15 апреля 2020 года в Единой информационной системе в сфере закупок размещен документ «Извещение о проведении электронного аукциона от 15.04.2020 №0817200000320003970».

Вместе с извещением о проведении электронного аукциона размещена аукционная документация, содержащая сведения об объекте закупки, а также техническое задание по объекту закупки.

Содержащиеся в Извещении по проводимой закупке количественные показатели и вид (наименование) закупаемого товара позволяют определить потребность Заказчика, а также сформировать предложение по закупаемому товару.

Согласно частей 5, 6 статьи 23 Закона о контрактной системе, формирование и ведение в единой информационной системе каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд обеспечиваются федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок.

Порядок формирования и ведения в единой информационной системе каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также правила использования указанного каталога устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Разделом V «Сведения об объекте закупки» аукционной документации также представлена количественная информация по конкретному виду медицинских изделий с использованием по каждой позиции номера реестровой записи по коду позиции КТРУ обязательных к применению в соответствии с Правилами использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 N 145 (далее – Правила).

Использование Заказчиком знаков «>» и знак «≤» (в том числе союза «и»), например по позиции №20 «Стент для коронарных артерий, выделяющий лекарственное средство» со значениями по номинальному диаметру стента  в мм.: > 2,250 и ≤ 2,500, не противоречит описанию позиции каталога КТРУ 32.50.13.190-02436, которое обязательно применяется (с 13.03.2018), равно как и по остальным позициям.

В соответствии со статьей 1 Закона о контрактной системе, настоящий Федеральный закон регулирует отношения, направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг.

В соответствии с частью 2 статьи 33 Закона о контрактной системе, документация о закупке в соответствии с требованиями, указанными в части 1 настоящей статьи, должна содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям. При этом указываются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться.

Согласно пункту 1 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе, в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В описание объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования или указания влекут за собой ограничение количества участников закупки.

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 33 закона о контрактной системе, Заказчиком должны использоваться при составлении описания объекта закупки показатели, требования, условных обозначения и терминология, касающихся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, работы, услуги и качественных характеристик объекта закупки, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации. Если заказчиком при составлении описания объекта закупки не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования других показателей, требований, условных обозначений и терминологии.

По позиции №1 «Стент для коронарных артерий, выделяющий лекарственное средство», по показателю «Расчетное давление разрыва» (Атм.) установлено значение: не менее 14, не более 18. В обосновании необходимости установления такого показателя указано следующее:

- Указанное значение давления разрыва позволяет полностью расправить стент, обеспечить его плотное прилегание к стенкам сосуда и, при необходимости, постдилатировать (дорасправить).

В представленном техническом задании не используются стандартные показатели,  требования, условные обозначения и терминология. Однако, Заказчиком по каждому наименованию показателя товара, в графе 10 технического задания, приводится обоснование  необходимости  использования такого показателя, а используемые границы «не более» или «не менее», позволяют участнику закупки однозначно  определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям.

Указание в показателях союзов «или», «и» по наименованию показателя товара зотаролимус и (или) эверолимус и (или) биолимус А9 (лекарственное покрытие), также не противоречит описанию по коду позиции КТРУ 32.50.13.190-02572.

Таким образом, доводы заявителя о необъективном описании объекта закупки необоснованы, поскольку закупка определенного вида товара должна соответствовать нуждам и целям определяемым самим Заказчиком, исходя из его потребностей, а описание объекта закупки должно производиться с использованием кода позиции КТРУ обязательного к применению, а в случае использования нестандартного показателя приводится обоснование необходимости использования такого показателя товара. Кроме того, используемые пределы (диапазоны), знаки в показателях товара, не вводят в заблуждение и позволяют участнику закупки сформировать свое предложение.

Участник закупки указывает на эксклюзивность размеров ряда стентов, прикладывая скриншоты каталога производителя полагает, что в совокупности требований к товару, указанному в пунктах 1-20, 22-29, 31-47, 49-56 технического задания соответствует только один товар – стент для коронарных артерий Xience Xpedition, компании Abbott Vascular, США.

Согласно части 2 статьи 8 Закона о контрактной системе, конкуренция при осуществлении закупок должна быть основана на соблюдении принципа добросовестной ценовой и неценовой конкуренции между участниками закупок в целях выявления лучших условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. Запрещается совершение заказчиками любых действий, которые противоречат требованиям настоящего Федерального закона, в том числе приводят к ограничению конкуренции, в частности к необоснованному ограничению числа участников закупок.

В соответствии с частью 9 Статьи 105 Закона о контрактной системе, К жалобе прикладываются документы, подтверждающие ее обоснованность. При этом жалоба должна содержать перечень прилагаемых к ней документов.

Вместе с тем, заявителем в материалы дела не представлено доказательств ограничения числа участников закупки в проводимом электронном аукционе, а также не представлено доказательств отклонения Заказчиком участников закупки в соответствии со статьями 67, 69 Закона о контрактной системе.

Кроме того, приводимое описание объекта закупки, в прилагаемом к аукционной документации техническом задании, не содержит  указаний на конкретный товарный знак.

В материалы дела не представлены доказательства ограниченного оборота какого либо из перечисленных в техническом задании медицинского изделия, анализа рынка свидетельствующего об отсутствии эквивалентного товара по представленным показателям.

На дату проведения внеплановой проверки, Комиссией установлено, что в период с 16.04.2020г. по 23.04.2020г. было подано 3 заявки на участие в проводимом электронном аукционе.

Согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе от 27.04.2020г. все участники допущены к участию в проводимой закупки.

Таким образом, Комиссия находит доводы жалобы необоснованными.

Комиссия, руководствуясь ст. 99, 105, 106 Закона о контрактной системе,

РЕШИЛА:

- Признать жалобу ООО «СИБАКАДЕММЕД» необоснованной.

Решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.

| Председатель Комиссии | ____________________________ | А. В. Кочетков |
| --- | --- | --- |
| Члены комиссии: | _____________________________ | В.А. Кобяков |
|  | _____________________________ | В.А. Головин |